附件2

结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂注册审查

指导原则（2025年修订版）

本指导原则旨在指导注册申请人对结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门对注册申报资料的审查提供参考。

本指导原则是对该类试剂注册申报资料的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。如注册申请人认为有必要增加本指导原则不包含的研究内容，可自行补充。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但需要提供详细的研究资料和验证资料。需在遵循相关法规和强制性标准的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规、标准的不断完善和科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。

- 适用范围

在结核病的细菌学检验中，通常将分枝杆菌分为结核分枝杆菌复合群（Mycobacterium tuberculosis complex, MTBC）和非结核分枝杆菌（Nontuberculosis mycobacteria, NTM）。结核分枝杆菌复合群包括结核分枝杆菌（M.tuberculosis）、牛结核分枝杆菌（M.bovis）、羊结核分枝杆菌（M.caprae）、非洲分枝杆菌（M.africanum）和田鼠分枝杆菌（M.microti）等。临床上通常只做结核分枝杆菌复合群的鉴定而不进行亚种水平的鉴定，用于结核辅助诊断的核酸检测试剂也常采用结核分枝杆菌复合群共有的核酸序列作为靶标来进行检测。

本指导原则适用于采用分子生物学检测技术，如聚合酶链式反应（PCR）等，以结核分枝杆菌复合群共有的核酸序列为检测靶标，对痰、支气管肺泡灌洗液、胸腔积液等样本中的结核分枝杆菌复合群进行体外定性检测的试剂，用于肺结核的辅助诊断。对于预期用途相同的其他样本类型，或者预期用途为其他肺外结核辅助诊断的结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂，可能部分要求不完全适用或本文所述技术指标不够全面，申请人可参照本指导原则，根据产品特性对适用部分进行评价，并补充其他的评价资料。

本指导原则适用于结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂注册申请和变更注册申请的情形。本指导原则针对结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂注册申报资料中的部分内容进行撰写，其他未尽事宜应当符合《关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》等相关法规要求。

二、注册审查要点

（一）监管信息

1.产品名称及分类编码

产品名称应符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》及相关法规的要求，如结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）。根据《体外诊断试剂分类目录》，与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂管理类别为三类，分类编码为6840。

2.其他信息

还包括产品列表、关联文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录以及符合性声明等文件。

（二）综述资料

综述资料主要包括概述、产品描述、预期用途、申报产品上市历史及其他需说明的内容。应详细说明产品所采用的技术原理及检测流程。提供不同适用机型的检测通量，即一次检测最多可检测的样本数。提供核酸提取（手工和自动提取方式应分别明确）和PCR扩增的时间，以及检测全过程所需的时间。不同检测流程，分别提供最少和最多检测样本量下的检测时间。与已上市同类产品进行比较，比较内容包括样本类型，检测原理，检测靶基因，组成成分，内标，质控品，判读规则，分析性能和临床性能等。

检验原理中明确产品检测的靶基因，需选择保守性和特异性相对较高的基因，同时还应考虑基因的扩增效率。检测靶基因的选择应提供相关指南或文献，并分析所检测基因的灵敏度和特异性是否符合临床需求。

（三）非临床资料

1.产品技术要求及检验报告

注册申请人应当在原材料质量和生产工艺稳定的前提下，根据产品研制、前期评价等结果，依据国家标准、行业标准及有关文献资料，结合产品特性按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求编写。该类产品作为第三类体外诊断试剂，应当以附录形式明确主要原材料以及生产工艺要求。

结核分枝杆菌复合群检测试剂已有国家参考品，技术要求中应体现国家参考品的相关要求，并使用国家参考品对三批产品进行检验。

如有适用的国家标准、行业标准，产品技术要求的相关要求应不低于相应的要求。

2.分析性能研究

注册申请人应采用在符合质量管理体系的环境下生产的试剂盒进行所有分析性能研究，提交具体试验方案、试验数据、统计分析等详细资料。

如申报产品用于不同适用机型，应采用一个或多个机型，进行充分的试剂分析性能建立研究，对于其他机型，应分析各适用机型的工作原理、检测方法、反应条件控制、信号处理等，如基本相同，可基于风险分析对已建立的分析性能指标进行合理验证。所有适用机型验证的分析性能应基本一致，如不同机型对某一检测项目的某一分析性能存在差异，应针对该差异采用不同机型进行充分的分析性能建立研究。

如试剂包含不同的包装规格，且不同规格间存在性能差异，需采用每个包装规格产品进行分析性能评估；如不同规格间不存在性能差异，需要详细说明各规格间的差别及可能产生的影响，采用具有代表性的包装规格进行分析性能评估。

分析性能评估所用样本的基本信息均需明确，例如样本来源、样本类型、基因型、采集和处理方式、稀释方式、定值过程及数据等。研究中采用的结核分枝杆菌复合群样本，应采用科学合理的方法确定其阴阳性和浓度水平，提交具体的试验资料。例如，结核分枝杆菌复合群阴性样本的确认，应结合临床诊断结果，采用涂片和培养鉴定的方式，并同时参考已上市的核酸检测试剂盒进行确认。结核分枝杆菌复合群阳性样本，可采用铺板计数细菌集落形成单位（colony forming unit，CFU）的方法进行菌株浓度的确认，以CFU/mL作为菌株浓度的表示方式；也可采用国家参考品对菌株浓度进行标定，以“个菌/mL”作为菌株浓度的表示方式。

分析性能评估用样本一般应为临床样本或菌株，如涉及稀释后检测，应采用与适用样本类型一致的阴性基质。例如，将已知浓度的菌株与结核分枝杆菌复合群阴性痰样本进行混合，完全按照申报试剂的操作步骤对此制备样本进行前处理、核酸提取/纯化、扩增等。不可采用质粒进行分析性能评估。对于各项性能中采用的样本，在下述各项性能研究资料中分别提供样本信息列表。

2.1样本稳定性

对采集后各阶段的样本进行稳定性研究，包括采集后未经处理的样本、加入不同处理液的样本，研究内容包括冷藏保存时间，冷冻保存时间，冻融次数等。

如产品适用样本类型为痰、支气管肺泡灌洗液、胸腔积水，不同的样本类型因其中干扰物质存在差异，可能对引起细菌DNA链断裂的影响不同，建议对每种样本类型均进行稳定性研究。用于样本稳定性研究的样本应包括略高于检出限浓度的样本。

如核酸提取液可不立即进行检测，还需对核酸提取液的保存条件和稳定性进行研究。

2.2 适用的样本类型

列明产品适用的样本类型，如痰样本、支气管肺泡灌洗液样本、胸腔积液样本，应分别进行分析性能评估。

2.3准确度

采用申报试剂与临床诊断方法或已上市产品，同时检测临床样本，比较检测结果之间的一致性程度，进行申报试剂的准确度评价。

研究用样本应纳入一定数量的阴性和阳性样本，并注意包含一定数量的阳性判断值附近的样本和干扰样本。

2.4企业参考品验证

根据主要原材料研究资料中的企业参考品设置情况，采用三批产品对企业参考品进行检验并提供详细的试验数据。

2.5精密度

应对精密度指标，如标准差或变异系数等的评价标准做出合理要求。应考虑运行、时间、操作者、仪器、试剂批次和地点等影响精密度的条件，设计合理的精密度试验方案进行评价。精密度评价试验应包含核酸提取步骤。设定合理的精密度评价周期，例如为期至少20天的检测，具体方案可参考性能评价相关文件进行。

采用结核分枝杆菌标准菌株（阴性样本不适用）作为样本进行精密度评价，应至少包含3个水平：阴性样本、临界阳性样本、中/强阳性样本，并根据产品特性设定适当的精密度要求，例如：

阴性样本：待测物浓度为零，即不含结核分枝杆菌的样本，阴性符合率应为100%（n≥20）。

临界阳性样本：待测物浓度略高于试剂盒的检出限，阳性符合率应≥95%（n≥20）。

中/强阳性样本：待测物浓度呈中度到强阳性，阳性检出率为100%且CV≤5%（n≥20）。

2.6检出限

2.6.1检出限的建立

研究采用结核分枝杆菌标准菌株，以及牛结核分枝杆菌标准菌株或BCG标准菌株（如适用），梯度稀释于与适用样本一致的阴性基质中，每个浓度梯度至少重复20次检测，通过直接检测或者Probit分析计算，将具有95%阳性检出率的菌株最低浓度水平作为确定的检出限。

2.6.2检出限的验证

另外选择至少3株结核分枝杆菌菌株，以及3株牛结核分枝杆菌菌株或BCG菌株（如适用），在检出限浓度水平进行至少20次的重复试验验证，应达到95%阳性检出率。

2.7包容性

应证明申报试剂可以检测代表不同基因多态性的结核分枝杆菌复合群菌株，应至少对结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌或BCG菌株(如适用)、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌进行验证。应采用略高于检出限浓度的多个菌株进行重复检测研究。应提供各个菌株的来源、菌株特性、浓度及其确认研究资料。注意包容性研究菌株和检出限研究菌株不能重复。

2.8分析特异性

2.8.1交叉反应

用于结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂交叉反应验证的病原体种类主要考虑以下几方面：核酸序列具有同源性、易引起相同或相似的临床症状、采样部位正常寄生或易并发的其他病原体。主要包括：非结核分枝杆菌复合群，常见的口腔、呼吸道和胸腔共生的病原体等，具体目录参见表1和表2。

建议在病原体感染的医学相关水平进行交叉反应的验证。通常，进行交叉反应验证的分枝杆菌、细菌或真菌感染的浓度水平为106CFU/mL或更高，病毒为105PFU/mL或更高。申请人应提供用于交叉反应验证的病原体的来源、制备方法、种属/型别信息和浓度确认等试验资料。

表1  用于交叉反应研究的其他分枝杆菌

（非结核分枝杆菌复合群的其他分枝杆菌）

| 堪萨斯分枝杆菌 | 苏尔加分枝杆菌 |
| --- | --- |
| 海分枝杆菌 | 龟分枝杆菌 |
| 土分枝杆菌 | 偶发分枝杆菌 |
| 次要分枝杆菌 | 耻垢分枝杆菌 |
| 溃疡分枝杆菌 | 脓肿分枝杆菌 |
| 戈登分枝杆菌 | 胃分枝杆菌 |
| 蟾分枝杆菌 | 胞内分枝杆菌 |
| 鸟分枝杆菌 | 草分枝杆菌 |
| 瘰疬分枝杆菌 |  |

注:表中所列细菌均应进行验证。

表2  用于交叉反应研究的其他病原体

| 肺炎链球菌 | 金黄色葡萄球菌 |
| --- | --- |
| 流感嗜血杆菌 | 诺卡氏菌 |
| 大肠杆菌 | 铜绿假单胞菌 |
| 表皮葡萄球菌 | 白色念珠菌 |
| 隐球菌 | 人类副流感病毒（1、2和3型） |
| 人流感病毒（A型和B型） |  |

注:表中所列病原体均应进行验证。

2.8.2干扰研究

2.8.2.1干扰试验

应根据所采集样本类型，针对可能存在的内源/外源物质干扰情况进行验证，验证推荐物质见表3。建议申请人在每种干扰物质的潜在最大浓度（“最差条件”）条件下进行评价，检测包含临界阳性水平在内的结核分枝杆菌复合群样本。对于常见药物干扰试验，建议参照相应药物药代动力学研究确定的治疗药物浓度添加相应药物进行干扰验证。对检测结果进行合理的统计分析，对比添加干扰物质前后的检测结果（如Ct 值） 的差异。检测的潜在干扰物包括样本中的原有物质及在样本采集和处理期间引入的物质。

表3  用于干扰研究的物质

| 血液（人类） | 蛋白（例如：黏蛋白、白蛋白） |
| --- | --- |
| 人细胞 |  |
| 氯法齐明 | 贝达喹啉 |
| 异烟肼 | 乙胺丁醇 |
| 利福平 | 吡嗪酰胺 |
| 卡那霉素 | 利奈唑胺 |
| 抗生素（例如：阿莫西林、左氧氟沙星） | 抗病毒药（例如：扎那米韦） |
| 鼻腔喷雾剂或滴鼻剂(例如：肾上腺素、羟甲唑啉、含防腐剂的氯化钠溶液) | 鼻腔糖皮质激素（例如：倍氯米松、地塞米松、氟尼缩松、曲安西龙、布地奈德、莫美他松、氟替卡松） |
| 鼻用软膏类（例如：莫匹罗星） | 样本采集和处理期间引入的物质 |

注: 表中所列内源性干扰物质均应进行验证。外源性药物均应进行验证，括号内至少选做一种。

2.8.2.2竞争性干扰

申请人应结合产品适用的样本类型，充分考虑临床上容易与结核分枝杆菌复合群合并感染的病原体，在高浓度的情况下对低浓度（如检出限浓度）结核分枝杆菌复合群核酸检测的影响，进行竞争性干扰研究。

2.9核酸提取/纯化性能

在进行核酸检测之前，建议有核酸提取/纯化步骤。该步骤的目的除最大量分离出目的DNA外，还应有相应的纯化作用，尽可能去除PCR抑制物。对配合使用的所有核酸提取试剂进行提取核酸纯度、浓度、提取效率的研究，并与已上市的核酸提取试剂进行平行比对。若产品适用两种或以上核酸提取试剂，则每一种核酸提取试剂均需配合检测试剂进行抗干扰、精密度和检出限的验证。

2.10反应体系

2.10.1样本采集和处理

2.10.1.1样本采集方式的选择

2.10.1.2样本采集时间点的选择：是否受病程、临床症状、用药情况等因素的影响。

2.10.1.3样本处理方式的选择：应对样本前处理进行研究。如适用，对痰样本进行消化方式及消化液成分、使用量的研究。如产品适用两种或两种以上消化液，则每一种消化液均需配合提取试剂及检测试剂进行精密度和检出限的验证，以证明不同的样本前处理方法不会影响检测结果。

2.10.2核酸提取和反应体系

研究确定最佳核酸提取和反应体系，包括核酸提取用的样本体积、洗脱体积和PCR加样体积、各种酶浓度、引物/探针浓度、dNTPs浓度、阳离子浓度及反应各阶段温度、时间、循环数等。建议在保证核酸提取质量的情况下尽量扩大总反应体系和加样量，以提高检测灵敏度。

提交不同适用机型基线和阈值循环数的确定资料。

不同适用机型的反应条件如果有差异应分别详述，并提交验证资料。

3.稳定性研究

包括实时稳定性（有效期）、运输稳定性、开封稳定性及冻融次数限制等研究，申请人可根据实际需要选择合理的稳定性研究方案。稳定性研究资料应包括研究方法的确定依据、具体的实施方案、详细的研究数据以及结论。对于实时稳定性研究，应提供至少三批试剂在实际储存条件下保存至成品有效期后的研究资料。

4.阳性判断值研究

阳性判断值研究用样本来源需具有多样性和代表性，应考虑不同时间、不同的感染阶段和生理状态等因素，尽量纳入含有干扰物质或其他易引起交叉反应病原体的样本。建议采用受试者工作特征（ROC）曲线分析建立检测靶基因的阳性判断值。如判定值存在灰区，应提供灰区的确认资料。

如果产品适用不同样本类型，需要采用各样本类型分别进行阳性判断值的研究。

提交阳性判断值研究所用样本的背景信息列表，至少包括性别、年龄、临床诊断信息、样本来源机构、检测结果等信息。

提供内标检测结果范围的确定方法和研究资料。

5.其他资料

5.1主要原材料研究

该类产品的主要原材料包括引物、探针、酶、dNTPs、核酸分离/纯化组分（如有）、质控品、企业参考品等。应提供主要原材料的选择与来源、制备过程、质量控制标准等相关研究资料、质控品的定值试验资料等。如主要原材料为企业自制，应提供其详细制备过程；如主要原材料源于外购，应提供资料包括：选择该原材料的依据及对比筛选试验资料、生产商提供的质量标准、出厂检验报告，以及该原材料到货后的质量检验资料。生产商应固定，不得随意更换。

5.1.1引物和探针：应详述引物和探针的设计原则，提供引物、探针核酸序列、靶序列的基因位点及两者的对应情况。建议针对每种被测病原体设计两套或多套引物、探针以供筛选，通过序列比对和功能性试验等方式，对结核分枝杆菌复合群进行包容性和特异性（如交叉反应）的评价，其中序列比对包括与已公布结核分枝杆菌复合群序列的比对，及与易产生交叉反应的其他病原体的序列比对；功能性试验包括对不同来源、不同浓度的结核分枝杆菌复合群核酸阳性样本，和不同的近缘病原体的检测。通过筛选确定最佳的引物和探针组合。引物、探针的质量标准应至少包括序列准确性、纯度、浓度及功能性实验等。

5.1.2脱氧三磷酸核苷（dNTPs）：包括dATP、dUTP、dGTP、dCTP和dTTP，应提供对其纯度、浓度、功能性等的详细验证资料。

5.1.3酶：需要的酶主要包括DNA聚合酶、尿嘧啶DNA糖基化酶等，应分别对酶活性、热稳定性、功能性等进行评价和验证。

5.1.4质控品

试剂盒一般包含阴性质控品和阳性质控品。阳性质控品应包含试剂盒检测的靶序列，可采用含有靶核酸序列的核酸、含有靶核酸序列的结核分枝杆菌复合物菌株或其他克隆菌株，靶核酸为RNA时可采用假病毒等。企业应对各种阳性质控品的Ct值或相应判断数值做出明确的范围要求。

质控品需参与样本处理、核酸的平行提取和检测的全过程，以对整个提取和PCR扩增过程、试剂/设备、交叉污染等环节进行合理质量控制。提交试剂盒质控品有关原料选择、制备、定值过程、浓度范围等试验资料，对质控品的检测结果Ct值范围做出明确的要求。

5.1.5内标

内标，又称内对照，可对管内抑制导致的假阴性结果进行质量控制，应与靶核酸一同提取及扩增。申请人需对内标的引物、探针设计和相关反应体系的浓度进行研究，既要保证内标荧光通道呈明显的阳性曲线又要尽量降低对靶基因检测造成的抑制。明确内标的检测结果Ct值范围。建议科学设置内标，对待测样本的取样质量、试剂的反应体系进行监控。

5.1.6企业参考品制备

申请人应根据产品性能验证的实际情况自行设定企业内部参考品，包括阳性参考品、阴性参考品、检出限参考品、精密度参考品。应提交企业参考品的原料来源、选择、制备、阴阳性、种属及浓度确认方法或试剂等相关验证资料。建议采用灭活菌株建立企业参考品，不宜采用质粒、菌株的基因组提取/纯化物等核酸或临床样本（如痰液）。

阳性参考品：应着重考虑结核分枝杆菌复合群的代表菌株，应至少包含结核分枝杆菌标准菌株、牛结核分枝杆菌标准菌株或BCG标准菌株（如适用），且每种代表菌株均应包含不同浓度水平。

阴性参考品：应包括其他分枝杆菌菌株、其他呼吸道病原体菌株或培养物等。

检出限参考品：可采用95%阳性检出水平或略高于检出限的水平菌株。应至少包含结核分枝杆菌标准菌株、牛结核分枝杆菌标准菌株或BCG标准菌株（如适用）。

精密度参考品：应包括高、低两个浓度的菌株，其中一个浓度应为检出限附近浓度水平。

5.2生产工艺研究

介绍产品的主要生产工艺，可用流程图结合文字的方式表述。提交主要生产工艺的确定及优化的研究资料。

（四）临床评价资料

1.临床试验机构的选择

申请人应当选定不少于3家（含3家）备案的临床试验机构，按照有关规定开展临床试验。申请人应根据产品特点及其预期用途，综合不同地区人种、流行病学背景、病原微生物的特性等因素选择临床试验机构。临床试验机构应当具备临床试验所需的专业技术水平、组织管理能力，具有与所开展临床试验相适应的人员、设施和条件等。

2. 临床试验入组人群

应选择具有相关症状/体征的疑似肺结核患者病例，并包括其他易混淆疾病的病例，不建议选择正常健康人群。

3. 对比试剂的选择

3.1对于“已有同品种批准上市”的申报试剂

申请人可选择境内已批准上市的、具有可比性的同类产品作为对比试剂，采用申报试剂与之进行比较研究，确认申报试剂的临床性能。该部分临床试验应纳入一定数量的弱阳性样本。

3.2对于无同类产品上市的新的结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂

应选择培养鉴定和核酸序列测定（测序）方法作为对比方法。

4. 临床试验的样本量

4.1对于与已上市同类产品或测序进行的比较研究，建议采用单组目标值法计算临床试验的最低阳性样本量和最低阴性样本量，其中阳性符合率和阴性符合率的P0应不低于90%。该部分研究中，涂片阴性的肺结核患者占所有肺结核患者的比例应不小于50%。

4.2对于新的结核核酸检测试剂，在与培养鉴定进行比较研究时，建议采用单组目标值法计算临床试验的最低阳性样本量和最低阴性样本量，其中阳性符合率的P0应不低于90%，阴性符合率P0的确定应有充分的依据。该部分研究中，涂片阴性的肺结核患者占所有肺结核患者的比例应不小于50%。

4.3如申报试剂同时适用于多种样本类型，每种样本类型的样本例数应分别进行样本量估算。

4.4 如申报试剂针对某种样本类型有多种适用的样本前处理方法或核酸提取/纯化方法，如临床前分析性能研究显示不同方法之间存在差异，临床试验应进行不少于100例不同方法之间的对比试验（申报试剂的同源比对或与已上市同类产品比对），证明不同样本前处理方法或不同核酸提取/纯化方法不会影响检测结果，其中，阳性样本和阴性样本应各不少于50例；如临床前分析性能研究显示不存在差异，则临床试验可对不同方法可进行汇总统计。

5. 统计分析

应对入组人群进行人口学分析，包括年龄、性别和临床诊断背景信息等。

在临床试验小结和报告中，以列表的方式总结：总样本例数、临床诊断为肺结核的患者总例数、涂片阴性的肺结核患者例数、涂片阳性的肺结核患者例数、非肺结核的其他呼吸道疾病患者与易混淆疾病患者例数，以判断病例选择的科学合理性。

总结阳性和阴性样本的例数，以2×2表分别总结申报试剂和对比方法的定性检测结果，并分别计算阳性符合率、阴性符合率和总符合率及其95%置信区间。

申报试剂对涂片阴性的肺结核患者应有一定的检出率；申报试剂对涂片阳性肺结核患者的检出率不低于90%，申报试剂的临床特异性至少为90%。

在数据收集过程中，对于申报试剂和对比方法检测结果不一致的样本，可结合临床参考标准或第三方验证结果进行原因分析，第三方验证结果不应纳入统计分析。

6. 测序方法的相关要求

如采用测序方法作为对比方法，应提交测序方法的建立与验证的相关资料，至少应包括：

6.1测序方法原理、测序仪型号、测序试剂及关键消耗品的相关信息。

6.2测序方法所用引物相关信息，如扩增核酸序列选择、分子量、纯度等资料。用于核酸序列测定的引物序列应不同于申报试剂用于检测目的基因的引物序列。

6.3 对所建立测序方法的分析性能进行合理验证，尤其是最低检出限的确认，测序方法与申报试剂的最低检出限应具有可比性。

6.4 测序方法应建立合理的阳性和阴性质控品，以对临床试验过程进行质量控制。

6.5 提交有代表性的样本测序图谱及结果分析资料。

7. 临床试验小结和报告

根据《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》的要求，临床试验小结与报告应该对试验的整体设计及各个关键点给予清晰、完整的阐述，应该对整个临床试验实施过程、结果分析、结论等进行条理分明的描述。临床试验数据汇总表应包括每个样本的涂片结果、临床诊断结果、申报试剂的结果、对比方法的结果和培养鉴定结果（如涉及）等。

8.临床试验方案

临床试验实施前，研究者应从流行病学、统计学、临床医学、检验医学等多方面考虑，设计科学合理的临床试验方案。各临床试验机构应执行同一临床试验方案，且保证在整个临床试验过程中遵循预定的方案实施，不可随意改动。

试验方案中应确定严格的样本入选/排除标准，任何已经入选的样本再被排除出临床试验都应记录在案并明确说明原因。在试验操作过程中和判定试验结果时应采用盲法以保证试验结果的客观性。各临床试验机构选用的对比方法应保持一致，以便进行合理的统计学分析。

（五）产品说明书和标签样稿

产品说明书格式应满足《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的要求。产品说明书中技术内容应与注册申报资料中的相关研究结果保持一致，如某些内容引用自参考文献，应以规范格式进行标注，并单独列明文献的相关信息。结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂说明书编写应重点关注以下内容。

1.【预期用途】应至少包括以下几部分内容：

1.1试剂盒用于体外定性检测人xx样本中的结核分枝杆菌复合群核酸。

1.2本产品用于肺结核的辅助诊断。

1.3简单介绍结核分枝杆菌复合群的病原学特征、流行病学特征、待测人群特征和现有诊断方法等。其中待测人群应选择具有结核症状/体征的疑似肺结核患者病例。

1.4强调本试剂盒检测结果仅供临床参考，不得作为临床诊断的唯一标准。建议结合患者临床表现和其他实验室检测对病情进行综合分析

2. 【检验原理】

简述产品的核酸提取和技术原理，介绍检测靶基因名称、引物及探针设计/对照品（质控品）设置及荧光信号标记等。明确内标基因名称及其作用。如采用了防污染措施，对其作用机理进行简要描述。

3.【主要组成成分】

明确试剂盒中各组分及具体成分。明确需要但未提供的材料，例如核酸提取试剂等产品名称，生产厂家，货号及注册证号、备案号等信息。

4.【储存条件及有效期】

试剂盒的效期稳定性等，明确具体的储存条件及有效期等信息。

5.【样本要求】重点明确以下内容：

5.1样本的收集：应参照《临床技术操作规范（结核病分册）》（中华医学会编著）或者《结核病诊断实验室检验规程》（中国防痨协会基础专业委员会编著）现行有效版本推荐的采样要求，并详细描述采样步骤和注意事项。

5.2临床样本的前处理（如适用）：应参考《临床技术操作规范（结核病分册）》（中华医学会编著）或者《结核病诊断实验室检验规程》（中国防痨协会基础专业委员会编著）现行有效版本推荐的前处理方法，尤其是痰标本，如碱处理-直接法、N-乙酰-L-半胱氨酸（NALC）-NaOH法等，详细描述具体的前处理方法。

5.3样本的其他处理、运送和保存：明确核酸提取/纯化前的其他处理（如离心、洗涤等）、保存条件及有效期、运送条件等。冷藏/冷冻样本检测前是否需要恢复至室温，冻融次数的限制。明确提取后核酸的保存条件及有效期（如适用）。

6.【检验方法】详细说明实验操作的各个步骤，包括：

6.1实验条件：实验室分区、实验环境的温度、湿度、空调气流方向控制等注意事项。

6.2试剂配制方法、注意事项。

6.3详述待测样本及相关对照核酸提取/纯化的条件、步骤及注意事项（如适用）。

6.4扩增反应前准备：加样体积、顺序等。

6.5 PCR各阶段的温度、时间设置、循环数设置或相应的自动化检测程序及相关注意事项。

6.6仪器设置：特殊参数、结合探针的荧光素标记情况、对待测基因及内标的荧光通道选择。

6.7基线、循环阈值（Ct值）的选择方法或相应的自动化检测程序。

7.【检验结果的解释】

结合阳性质控品、阴性质控品、内对照（内标）、核酸提取/纯化对照（如适用）以及样本管检测结果的Ct值，以列表的形式对所有可能出现的结果组合及相应的解释进行详述。如存在检测灰区，应详述对于灰区结果的处理方式。

8.【检验方法的局限性】

8.1本试剂盒的检测结果仅供临床参考，对患者的临床诊治应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。

8.2有关假阴性结果的可能性分析

8.2.1不合理的样本采集、转运、储存及处理、样本中细菌含量过低均有可能导致假阴性结果。

8.2.2该病原体待测靶序列的变异或其他原因导致的序列改变可能会导致假阴性结果。

8.2.3未经验证的其他干扰或PCR抑制因子等可能会导致假阴性结果。

8.3有关假阳性结果的可能性分析

8.3.1除结核分枝杆菌复合群外，其他病原体可能含有靶核酸序列，因而导致假阳性，列出可能导致假阳性结果的病原体目录。

8.3.2 如果样本在运输、处理过程中发生交叉污染，则可能导致假阳性结果；

8.3.3 实验环境有PCR产物等气溶胶污染，则可能导致假阳性结果；

8.3.4 实验过程中使用的耗材、设备等受污染，则可能导致假阳性结果。

9【产品性能指标】详述以下性能指标：

9.1国家标准品（如适用）和企业参考品的符合率。

9.2检出限：简要介绍评价方法、所用样本情况以及评价结果。

9.3 对包容性的研究情况进行总结。包括结核分枝杆菌复合群信息，检出限和重复性性能的描述。

9.4精密度：对精密度的研究情况进行总结。

9.5分析特异性

9.5.1交叉反应：详述交叉反应验证的病原体名称、菌株特性，及有/无交叉反应的浓度水平。

9.5.2干扰物质：说明验证的干扰物质种类及有/无干扰反应的浓度水平。

9.6临床试验：简要介绍试验方法、受试者及样本、试验结果和结论等。

10【注意事项】

10.1本产品仅用于体外诊断。

10.2临床实验室应严格按照《医疗机构临床基因扩增实验室管理办法》等有关分子生物学实验室要求。

10.3试剂保存运输及使用过程中多种因素可能导致性能变化，如保存运输不当、样本采集、样本处理及检测过程操作不规范等，请严格按照说明书操作。因样本采集过程及细菌感染过程本身的特点，可能存在采集到的样本量不足等原因带来的假阴性结果，应结合临床其他诊疗信息综合判断，必要时复测。

10.4生物安全防护相关内容。

10.5避免实验室污染的措施。

三、参考文献

[1]国家市场监督管理总局.体外诊断试剂注册与备案管理办法:国家市场监督管理总局令第48号[Z].

[2]国家药品监督管理局.关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告:国家药品监督管理局公告2021年第122号[Z].

[3]国家药品监督管理局.体外诊断试剂临床试验技术指导原则:国家药品监督管理局2021年第72号[Z].

[4]国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心.定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则:国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心2022年第36号[Z].

[5]国家食品药品监督管理局.体外诊断试剂说明书编写指导原则:食品药品监管总局通告第17号[Z].

[6]中国防痨协会结核病控制专业分会，中国防痨协会标准化专业分会，中国防痨协会老年结核病防治专业分会. 结核分枝杆菌感染检测技术应用专家共识[J]:中国防痨杂志,2025,47(7)813-829.

[7]中国防痨协会.病原学检测阴性肺结核诊断流程（T/CHATA 008-2020）[S].2020-9-22.